**多功能清创仪技术参数**

1.适应症：适用于人体伤口的超声清创，通过加压冲洗和负压引流，达到去除细菌的作用

2.超声清洗模块参数

2.1 主机输出频率范围 15-35kHz

★2.2 超声工作频率 25kHz±1kHz

★2.3 有效超声输出功率范围 <50W

★2.4 超声自动扫频时间 ≤2s

★2.5 超声清创刀头振动幅度 ≥80μm

2.6 超声刀头材料钛合金 TC4钛合金

2.7 超声清创刀头可拆卸功能 具有

2.8 显示和设置超声输出功率功能 具有，3档可调

2.9 显示和设置清创液流量功能 具有，5档可调

★2.10 清创液流量范围 40~130mL/min,最大档>100ml/min

★2.11 最大超声清创液流量范围 ≥110ml/min

2.12 手柄输出口处清创液温升 ≤10℃

2.13 清创液最高温度 ≤34℃

★2.14 超声刀头长度 108.1mm

3.负压吸引模块参数

★3.1 负压压力 -0.08Mpa

3.2 负压吸引压力可调 是

3.3 抽气速率 ≥23L/min

3.4 贮液瓶容积 2个≥4L

3.5 正常使用中的噪声 ≤65dB(A)

5.系统参数

★5.1 操作面板 10寸彩色液晶触摸屏和旋钮操作

5.2 显示和设置治疗时间功能 具有

5.3 治疗结束时声音提示功能 具有

5.4 定时器工作范围 0-99min

5.5 脚踏开关启动或停止治疗功能 具有

6.产品安全

★6.1 电气安全要求 符合GB9706.1-2007，YY0636.1-2008等要求

★6.2 电磁兼容性要求 符合YY0505-2012的要求

6.3 超声及高压冲洗管路 独立在机器外部，可一次性使用或重复灭菌后使用，杜绝感染。

**配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 物品描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 整机 | 1 | 多功能清创仪主机 | 1 | 台 |  |
| 标配 | 2 | 超声清创手柄 | 2 | 把 |  |
| 3 | 超声清创手柄连接线+管路 | 1 | 条 |  |
| 4 | 超声清创刀头（圆柱形） | 8 | 个 | 2个已装入手柄 |
| 5 | 脚踏开关 | 1 | 个 |  |
| 6 | 超声管路 | 3 | 条 | 1条已安装在连接线 |
| 7 | 输液架 | 1 | 根 |  |
| 8 | 刀头拆装扳手 | 2 | 把 |  |
| 9 | 电源线 | 1 | 根 |  |
| 10 | 3.15A熔断器 | 2 | 个 |  |
| 11 | 医用保护套 | 2 | 个 |  |
| 12 | 操作指南 | 1 | 张 |  |
| 13 | 保修卡 | 1 | 张 |  |
| 14 | 合格证 | 1 | 张 |  |
| 15 | 产品说明书 | 1 | 本 |  |
| 16 | 珠形束线带 | 2 | 个 |  |
| 17 | 安装手册 | 1 | 份 |  |
| 18 | 输液架下杆 | 1 | 个 |  |
| 19 | 内六角扳手 | 1 | 把 |  |
| 20 | 紧定螺丝（M4） | 1 | 个 |  |
| 21 | 装机报告 | 1 | 份 |  |